HDCS-1B型

超纯水仪

说  明  书

北京边华电化学分析仪器有限公司

二〇二一年十一月

目   录

第一章  简介	1

第二章  结构及性能特点	1

第三章  HDCS系列超纯水器的规格及制水工艺	2

第四章  主要技术参数	2

第五章  安装	3

第六章  显示界面及键位作用介绍	3

第七章  使用方法	5

第八章  维护保养	5

第九章  质量保证与售后服务	5

# 第一章  简介

北京边华电化学分析仪器有限公司是国内最早从事实验室超纯水器的生产厂家，产品已遍布全国各地。本公司的技术人员长期从事水质分析仪器和水处理技术的研究，具有丰富的技术经验。公司凭借多年的技术积累，选择国内外著名厂商的配件，采用多级预过滤、反渗透、核子级混床树脂纯化、双波长紫外线消解等国外先进处理技术和本公司独特的工艺设计，使北京边华电化学分析仪器有限公司HDCS系列实验室超纯水器成为国内外最优秀的产品之一，完全能满足各类实验室、化验室从玻璃器皿清洗、普通实验用水，到各种精密分析实验和分子生物学实验用超纯水的需要。该系列超纯水器设计合理，结构紧凑，使用方便，价格只有进口同类产品的1/3。它是目前国内能够替代进口产品的最佳选择。

# 第二章  结构及性能特点

2.1 纯水器的外形图：

详见图1：

图1：外形图

2.2  特点：

● 采用国内外独有的32位超级单片机、ARM系统、CAN总线技术、实现超高可靠。

● 采用原装进口超纯水净化树脂，将蒸馏水进行深度彻底除盐。

● 全自动制水，随开随用。

● 两点在线电阻值仪检测水质，水质合格后取用，不合格自动循环。

- 第三章  HDCS系列超纯水器的规格及制水工艺

3.1	 HDCS系列超纯水器的分类

HDCS系列超纯水器，根据水源不同分为：

A（进水为纯水，出水为超纯水）；

B（进水为自来水，出水为纯水或超纯水）；

C（进水为除盐水或蒸馏水，出水为高纯水）。

型号举例说明：

超纯水器

北京边华电化学分析仪器有限公司

HD CS-A/B/C

A

B

C

表1

- 第四章  主要技术参数

进水水质：自来水、蒸馏水或除盐水水压：≥0.5kg/cm2

产水流量：约45L/h~60L/h

产水水质：纯净水（RO）≥0.1MΩ，超纯水（UP）≥10MΩ

水    温：（5~40）℃

水回收率：约70%

使用电源：220VAC     50HZ

耗电功率：24W

外形尺寸：420长(L)×420深(D)×530高(H)  (mm)

- 第五章  安装

5.1选择合适的工作台面，平稳安放；

5.2检查纯水器各部件有无松动；

5.3安装进出水管：

使用备品中的进水管，一端接插入纯水器后部的“进水”接头，另一端接进水，进水分自来水或除盐水。进水管道应尽量缩短。将别一根管插入“排污”接废水从管的另一端排入下水道，或插入“循环水”另一端插入水桶（纯水箱）。打开自来水龙头后，即有少量水从排污口排出。漏处应拧紧（插入）后再使用。从“储水罐”接口处接管，连接到储水罐。

5.4将配件中短管接到机器前边“超纯水”和“纯水”接头上；

5.5电源线一端插到电源插座，另一端插到纯水器插座上。

- 第六章  显示界面及键位作用介绍

本纯水器由带背光的64×128液晶显示屏构成显示单元，其在屏幕上的右上方显示入水电阻率（电导率）值及水温值，在左上方显示出水电阻率（电导率）及出水水温度；在屏左下方显示仪器工作状态，有“停止”，“循环”，“出水”三种字样，来显示三种状态，此三种过程自动实现，屏右下方显示出水量，定量值由人为设置，当设置2000ml时则出水，完毕时则停止出水。

6.1界面键位 见图2

| 0.414mΩ 17.7℃ | 0.420mΩ 18.3℃ |
| --- | --- |
| 停止 定量2000mL 图2界面键位 |  |

a、按面板设置显示

出水值：15.00 mΩ 定 量：2000mL

b、按停止退出菜单

c、按启动显示

| 0.407mΩ 17.0℃ | 0.481mΩ 24.3℃ |
| --- | --- |
| 循环 定量2000mL |  |

| 0.373mΩ 13.7℃ | 17.759mΩ 18.2℃ |
| --- | --- |
| 出水 定量2000mL |  |

d、出水后自动回到显示界面

| 0.375mΩ 13.9℃ | 6.601mΩ 18.6℃ |
| --- | --- |
| 停止 定量2000mL |  |

6.2  键位：

- 第七章  使用方法

不同的纯水器，有不同的操作方法

7.1打开电源开关，仪器自检无误后进入“停止”状态，等候您的操作；

7.2 按“超纯水”键，则超纯水滤出，再次按该键，则停止出水，取纯水操作方法同上，按“设置”键，可以设定出水时间，设定范围：（0~3000）秒。

7.3 按“冲洗”键，纯水器完成一次反冲洗操作。

（0~220）µm过滤器的使用：根据用水要求选装，再出水口处，使用时打开顶部的放气阀，排净空气后拧紧，然后再取水，使用该过滤器后，水质会有所下降。

- 第八章  维护保养

耗材实际更换时间依据于用户使用水源的水质品质、用水量、及生水水质要求高低不同而异。连续3小时取水时，纯水器会自动完成一次反冲洗操作，建议每周至少进行一次手动反冲洗。反冲洗进出水口自动关闭。

耗材更换时间：预过滤器更换周期约3个月，活性炭滤芯更换周期约6个月（，反渗透膜（RO）更换周期约6至12个月（水量显示下降时需更换）；抛光树脂柱根据出水水质情况而定，当不能满足使用需求时，必须更换。

- 第九章  质量保证与售后服务

9.1本机出厂时，已经过严格调试，产品质量符合出厂技术指标。

9.2保修：购机后请将保修单寄往本单位。自购机之日起保修一年，免收费用（滤芯RO膜树脂B型等正常耗材除外）。在保修期内如用户使用不当或自行拆修造成设备损坏，则不属保修，但可提供维修服务，费用由用户承担。

9.3如万一发生按本说明书提示方法不能解决的异常情况，请关闭电源，切断水源，停止使用，并速与本公司或代理商联系，我们将及时为您提供服务。

9.4在您需要我们服务时，请与我们的客户服务部门联系，联系时须提供贵单位使用产品的基础资料：

a)仪器产品的型号

b)出厂编号及安装日期

c)用户您的名称、地址、联系方式、故障现象的详细描述

基地售后服务联系电话：010-89778475

基地售后服务传真：010-89778472

基地备品备件查询及服务电话：010-89778471

9.5售后服务热线：

9.6联系方式：

北京边华电化学分析仪器有限公司                  总经理：边东福

北京市海淀区华电化学分析仪器研究所	              网址：Http://www.huadiansuo.com.cn

北京华威东福电力辅机仪表设备有限公司            E-mail:huadian@263.net

总部地址: 北京市海淀区永丰路甲6号北京5133信箱 邮编:100094

市内销售部地址：北京市海淀区知春路86号豪景家园2号楼（B座）1706室  邮编100086

基地地址：北京市昌平区南雁路66号               邮编：102204

销售部电话: (010)62471903  62442345             传真：（010）62106955

总部总机：（010）62479206转分机                传真：（010）82473048

基地售后服务部电话：（010）89778475              传真：（010）89778472

网络实名:北京华电

注：由于技术改进，超纯水系统的制水工艺、电气原理、元器件配置和机器外型如有变更，恕不另行通知。

客户名称：

详细地址：                              	邮编：

联系电话：                             	联系人：

机型编号：                         			购机日期：

经销商：                        				出厂编号：

保  修  单

| 日期 | 维修记录 | 维修人 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |

HDCS B 超纯水器检测验收报告

| 用户单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 超纯水机 |  | 设备型号 | HDCS B |
| 序号 | 检测项目 |  | 出厂标准 | 出厂检查 | 现场检测 |
| 1 | 原水类型 |  | 自来水 |  |  |
| 2 | 原水电导率(µS.cm) |  | <600 |  |  |
| 3 | 产水量（L/H）25℃ |  | 45~60 |  |  |
| 4 | 超纯水电阻值（MΩ.cm） |  | ≥10 |  |  |
| 5 | 纯水报警指标（MΩ.cm） |  | - |  |  |
| 6 | 超纯水报警指标（MΩ.cm） |  | - |  |  |
| 7 | 水质自动检测 |  | 正常 |  |  |
| 8 | 全自动运行 |  | 正常 |  |  |
| 9 | 系统有无渗漏 |  | 无 |  |  |
| 10 | 外观 |  | 好 |  |  |

北京边华电化学分析仪器有限公司测试人员：

出厂测试日期：

检验结果：

用户单位现场验收人员：

现场验收日期：

验收结果：